## Calibrationx1
| U7-1 (Tip) |  | U7-2 (Shaft) |  | U5-2 (Temp)
CDAQ | Slopes (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/kOhm) | Intercept (bits)
12 | 3419 | -2317 | 3419 | -2358 | 493020 | -2275
13 | 3430 | -2129 | 3430 | -2135 | 489350 | -2018
14 | 3430 | -2501 | 3430 | -2537 | 491290 | -2518
Sensors | Slope (mV/psi) | Intercept (psi) | R-Squared | Last Calibration
CC4-89 | 132.474 | 464.1225 | 0.99999 | 2016-03-23
CC4-90 | 133.9477 | 596.1419 | 0.99994 | 2016-03-23
CC4-91 | 129.1802 | 146.5349 | 0.99999 | location unknown
CC4-92 | 133.8088 | 115.9203 | 0.99996 | 2016-03-24 |  |  | THE MATH
CC4-93 | 132.4705 | 482.6894 | 0.99999 | 2016-03-24 |  |  |  | U7-1 (Tip) |  | U7-2 (Shaft) |  | U5-2 (Temp)
[7 empty] | CDAQ | Slopes (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/kOhm) | Intercept (bits)
Sensors | Slope (mV/kpsi) | Intercept (psi) | R-Squared |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F93-71 | 132.5224 | 166.0982 | 0.99998 | 2016-03-24 |  |  | 13 | 3430 | -2129 | 3430 | -2135 | 489350 | -2018
F93-72 | 131.8741 | 199.626 | 1 | 2016-03-24 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F93-73 | 132.8584 | 95.1914 | 0.99995 | 2016-03-23 |  |  | CDAQ VALUES | 3430 | -2129 | 3430 | -2135 | 489350 | -2018
F93-74 | 130.675 | 72.3329 | 0.99998 | 2016-03-23
[7 empty] | Sensors | Slope (psi/mV) | Intercept (psi) | Slope (psi/mV) | Intercept (psi) | Slope (°C/kOhm) | Intercept (°C)
Sensors | Slope (mV/psi) | Intercept (psi) | R-Squared |  |  |  | CC4-89 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
GG7-19 | 2.6103 | -14.0407 | 0.99999 |  |  |  | CC4-90 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
GG7-20 | 2.6156 | -11.4663 | 0.99999 |  |  |  | CC4-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
GG7-21 | 2.5902 | -11.0813 | 0.99999 |  |  |  | CC4-92 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
GG7-22 | 2.6436 | -10.7031 | 0.99999 |  |  |  | CC4-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
GG7-23 | 2.6757 | -9.5919 | 0.99999 |  |  |  | F93-71 | 132.5224 | 166.0982 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | F93-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Thermistor | Slope (°C/kOhm) | Intercept (°C) |  |  |  |  | F93-73 | 0 | 0 | 132.8584 | 95.1914 | - | -
01 | -20.5786 | 71.843 |  |  |  |  | F93-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
02 | -20.5575 | 71.716 |  |  |  |  | GG7-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
03 | -20.5941 | 72.121 |  |  |  |  | GG7-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
04 | -20.5941 | 72.121 |  |  |  |  | GG7-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
05 | -20.5536 | 71.734 |  |  |  |  | GG7-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | GG7-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Tool 1 |  | Slope | Intercept |  |  |  | 01 | - | - | - | - | 0 | 0
CDAQ | 13 | psi/bit | psi |  |  |  | 02 | - | - | - | - | 0 | 0
Tip | F93-71 | 0.038636 | 248.3548 |  |  |  | 03 | - | - | - | - | 0 | 0
Shaft | F93-73 | 0.038734 | 177.889 |  |  |  | 04 | - | - | - | - | 0 | 0
|  | C/bit | C |  |  |  | 05 | - | - | - | - | -20.5536 | 71.734
Temp (°C) | 05 | -4.2002e-05 | 71.6492 |  |  |  | SENSOR VALUES | 132.5224 | 166.0982 | 132.8584 | 95.1914 | -20.5536 | 71.734
| Bit Count | Parameter Value
Tip | -6350 | 3.0146
Shaft | -680 | 151.5497
Temp (°C) | 129400 | 66.2142

## Thermistor
Thermistor | A | B | C
1 | 0.0011312 | 0.00023369 | 8.8874e-08
2 | 0.0011323 | 0.00023372 | 8.8282e-08
3 | 0.001122 | 0.00023475 | 8.4593e-08
4 | 0.0011221 | 0.00023474 | 8.4623e-08
5 | 0.0011255 | 0.00023473 | 8.454e-08
Slope (C/kOhm) |  | -20.5786 | -20.5575 | -20.5941 | -20.5941 | -20.5536
Resistance (ohm) | Resistance (kohm) | Therm-1 Temp (C) | Therm-2 Temp (C) | Therm-3 Temp (C) | Therm-4 Temp (C) | Therm-5 Temp (C)
10000 | 10 | 25.0891 | 25.01 | 25.3364 | 25.3363 | 25.0407
10050 | 10.05 | 24.9755 | 24.8964 | 25.2226 | 25.2225 | 24.9271
10100 | 10.1 | 24.8624 | 24.7835 | 25.1094 | 25.1093 | 24.8142
10150 | 10.15 | 24.7501 | 24.6712 | 24.9968 | 24.9967 | 24.7018
10200 | 10.2 | 24.6383 | 24.5596 | 24.8849 | 24.8848 | 24.5901
10250 | 10.25 | 24.5271 | 24.4485 | 24.7735 | 24.7735 | 24.479
10300 | 10.3 | 24.4166 | 24.3381 | 24.6628 | 24.6628 | 24.3686
10350 | 10.35 | 24.3067 | 24.2283 | 24.5527 | 24.5527 | 24.2587
10400 | 10.4 | 24.1973 | 24.1191 | 24.4433 | 24.4432 | 24.1494
10450 | 10.45 | 24.0886 | 24.0105 | 24.3344 | 24.3343 | 24.0408
10500 | 10.5 | 23.9804 | 23.9024 | 24.226 | 24.226 | 23.9327
10550 | 10.55 | 23.8729 | 23.795 | 24.1183 | 24.1183 | 23.8252
10600 | 10.6 | 23.7659 | 23.6881 | 24.0112 | 24.0111 | 23.7182
10650 | 10.65 | 23.6595 | 23.5818 | 23.9046 | 23.9045 | 23.6119
10700 | 10.7 | 23.5536 | 23.476 | 23.7986 | 23.7985 | 23.5061
10750 | 10.75 | 23.4483 | 23.3708 | 23.6931 | 23.6931 | 23.4009
10800 | 10.8 | 23.3436 | 23.2662 | 23.5882 | 23.5882 | 23.2962
10850 | 10.85 | 23.2394 | 23.1621 | 23.4839 | 23.4838 | 23.1921
10900 | 10.9 | 23.1357 | 23.0586 | 23.3801 | 23.38 | 23.0885
10950 | 10.95 | 23.0326 | 22.9556 | 23.2768 | 23.2768 | 22.9854
11000 | 11 | 22.93 | 22.8531 | 23.1741 | 23.174 | 22.8829
11050 | 11.05 | 22.828 | 22.7511 | 23.0719 | 23.0718 | 22.7809
11100 | 11.1 | 22.7264 | 22.6497 | 22.9702 | 22.9702 | 22.6794
11150 | 11.15 | 22.6254 | 22.5488 | 22.8691 | 22.869 | 22.5785
11200 | 11.2 | 22.5249 | 22.4484 | 22.7684 | 22.7684 | 22.478
11250 | 11.25 | 22.4249 | 22.3485 | 22.6683 | 22.6682 | 22.3781
11300 | 11.3 | 22.3254 | 22.2491 | 22.5686 | 22.5686 | 22.2787
11350 | 11.35 | 22.2264 | 22.1502 | 22.4695 | 22.4694 | 22.1797
11400 | 11.4 | 22.1279 | 22.0518 | 22.3709 | 22.3708 | 22.0813
11450 | 11.45 | 22.0299 | 21.9539 | 22.2727 | 22.2726 | 21.9834
11500 | 11.5 | 21.9324 | 21.8564 | 22.175 | 22.175 | 21.8859
11550 | 11.55 | 21.8353 | 21.7595 | 22.0778 | 22.0778 | 21.7889
11600 | 11.6 | 21.7387 | 21.663 | 21.9811 | 21.9811 | 21.6924
11650 | 11.65 | 21.6426 | 21.567 | 21.8849 | 21.8848 | 21.5963
11700 | 11.7 | 21.547 | 21.4714 | 21.7891 | 21.789 | 21.5007
11750 | 11.75 | 21.4518 | 21.3763 | 21.6938 | 21.6937 | 21.4056
11800 | 11.8 | 21.3571 | 21.2817 | 21.5989 | 21.5989 | 21.311
11850 | 11.85 | 21.2628 | 21.1875 | 21.5045 | 21.5045 | 21.2168
11900 | 11.9 | 21.169 | 21.0938 | 21.4106 | 21.4105 | 21.123
11950 | 11.95 | 21.0756 | 21.0005 | 21.3171 | 21.317 | 21.0297
12000 | 12 | 20.9826 | 20.9077 | 21.224 | 21.224 | 20.9368
12050 | 12.05 | 20.8901 | 20.8153 | 21.1314 | 21.1313 | 20.8444
12100 | 12.1 | 20.7981 | 20.7233 | 21.0392 | 21.0391 | 20.7524
12150 | 12.15 | 20.7064 | 20.6317 | 20.9474 | 20.9474 | 20.6608
12200 | 12.2 | 20.6152 | 20.5406 | 20.8561 | 20.8561 | 20.5697
12250 | 12.25 | 20.5244 | 20.4499 | 20.7652 | 20.7651 | 20.4789
12300 | 12.3 | 20.4341 | 20.3597 | 20.6747 | 20.6747 | 20.3886
12350 | 12.35 | 20.3441 | 20.2698 | 20.5846 | 20.5846 | 20.2987
12400 | 12.4 | 20.2546 | 20.1803 | 20.495 | 20.4949 | 20.2093
12450 | 12.45 | 20.1654 | 20.0913 | 20.4057 | 20.4057 | 20.1202
12500 | 12.5 | 20.0767 | 20.0026 | 20.3169 | 20.3168 | 20.0315
12550 | 12.55 | 19.9883 | 19.9144 | 20.2284 | 20.2284 | 19.9433
12600 | 12.6 | 19.9004 | 19.8266 | 20.1404 | 20.1403 | 19.8554
12650 | 12.65 | 19.8129 | 19.7391 | 20.0527 | 20.0527 | 19.7679
12700 | 12.7 | 19.7257 | 19.652 | 19.9654 | 19.9654 | 19.6808
12750 | 12.75 | 19.639 | 19.5654 | 19.8786 | 19.8785 | 19.5941
12800 | 12.8 | 19.5526 | 19.4791 | 19.7921 | 19.792 | 19.5078
12850 | 12.85 | 19.4666 | 19.3932 | 19.706 | 19.7059 | 19.4219
12900 | 12.9 | 19.381 | 19.3076 | 19.6202 | 19.6202 | 19.3363
12950 | 12.95 | 19.2957 | 19.2225 | 19.5349 | 19.5348 | 19.2511
13000 | 13 | 19.2108 | 19.1377 | 19.4499 | 19.4499 | 19.1663
13050 | 13.05 | 19.1263 | 19.0533 | 19.3653 | 19.3652 | 19.0819
13100 | 13.1 | 19.0422 | 18.9692 | 19.281 | 19.281 | 18.9978
13150 | 13.15 | 18.9584 | 18.8855 | 19.1971 | 19.1971 | 18.9141
13200 | 13.2 | 18.875 | 18.8022 | 19.1136 | 19.1136 | 18.8308
13250 | 13.25 | 18.7919 | 18.7192 | 19.0305 | 19.0304 | 18.7478
13300 | 13.3 | 18.7092 | 18.6366 | 18.9476 | 18.9476 | 18.6651
13350 | 13.35 | 18.6268 | 18.5543 | 18.8652 | 18.8651 | 18.5828
13400 | 13.4 | 18.5448 | 18.4724 | 18.7831 | 18.783 | 18.5009
13450 | 13.45 | 18.4632 | 18.3908 | 18.7013 | 18.7013 | 18.4193
13500 | 13.5 | 18.3818 | 18.3095 | 18.6199 | 18.6198 | 18.338
13550 | 13.55 | 18.3009 | 18.2286 | 18.5388 | 18.5388 | 18.2571
13600 | 13.6 | 18.2202 | 18.1481 | 18.4581 | 18.458 | 18.1765
13650 | 13.65 | 18.1399 | 18.0678 | 18.3776 | 18.3776 | 18.0963
13700 | 13.7 | 18.0599 | 17.988 | 18.2976 | 18.2975 | 18.0164
13750 | 13.75 | 17.9803 | 17.9084 | 18.2178 | 18.2178 | 17.9368
13800 | 13.8 | 17.901 | 17.8291 | 18.1384 | 18.1384 | 17.8575
13850 | 13.85 | 17.822 | 17.7502 | 18.0593 | 18.0593 | 17.7786
13900 | 13.9 | 17.7433 | 17.6716 | 17.9805 | 17.9805 | 17.7
13950 | 13.95 | 17.6649 | 17.5933 | 17.9021 | 17.9021 | 17.6217
14000 | 14 | 17.5869 | 17.5154 | 17.8239 | 17.8239 | 17.5437
14050 | 14.05 | 17.5091 | 17.4377 | 17.7461 | 17.7461 | 17.466
14100 | 14.1 | 17.4317 | 17.3604 | 17.6686 | 17.6686 | 17.3887
14150 | 14.15 | 17.3546 | 17.2834 | 17.5914 | 17.5914 | 17.3117
14200 | 14.2 | 17.2778 | 17.2067 | 17.5145 | 17.5145 | 17.2349
14250 | 14.25 | 17.2013 | 17.1302 | 17.438 | 17.4379 | 17.1585
14300 | 14.3 | 17.1251 | 17.0541 | 17.3617 | 17.3616 | 17.0824
14350 | 14.35 | 17.0493 | 16.9783 | 17.2857 | 17.2857 | 17.0065
14400 | 14.4 | 16.9737 | 16.9028 | 17.21 | 17.21 | 16.931
14450 | 14.45 | 16.8984 | 16.8276 | 17.1346 | 17.1346 | 16.8558
14500 | 14.5 | 16.8234 | 16.7527 | 17.0595 | 17.0595 | 16.7809
14550 | 14.55 | 16.7487 | 16.678 | 16.9848 | 16.9847 | 16.7062
14600 | 14.6 | 16.6742 | 16.6037 | 16.9102 | 16.9102 | 16.6319
14650 | 14.65 | 16.6001 | 16.5296 | 16.836 | 16.836 | 16.5578
14700 | 14.7 | 16.5263 | 16.4558 | 16.7621 | 16.7621 | 16.484
14750 | 14.75 | 16.4527 | 16.3824 | 16.6884 | 16.6884 | 16.4105
14800 | 14.8 | 16.3794 | 16.3091 | 16.6151 | 16.6151 | 16.3373
14850 | 14.85 | 16.3064 | 16.2362 | 16.542 | 16.542 | 16.2643
14900 | 14.9 | 16.2337 | 16.1636 | 16.4692 | 16.4692 | 16.1917
14950 | 14.95 | 16.1612 | 16.0912 | 16.3966 | 16.3966 | 16.1193
15000 | 15 | 16.089 | 16.0191 | 16.3244 | 16.3244 | 16.0472
15050 | 15.05 | 16.0171 | 15.9473 | 16.2524 | 16.2524 | 15.9753
15100 | 15.1 | 15.9455 | 15.8757 | 16.1807 | 16.1807 | 15.9038
15150 | 15.15 | 15.8741 | 15.8044 | 16.1092 | 16.1092 | 15.8325
15200 | 15.2 | 15.803 | 15.7334 | 16.038 | 16.038 | 15.7614
15250 | 15.25 | 15.7322 | 15.6626 | 15.9671 | 15.9671 | 15.6906
15300 | 15.3 | 15.6616 | 15.5921 | 15.8965 | 15.8965 | 15.6201
15350 | 15.35 | 15.5913 | 15.5218 | 15.8261 | 15.8261 | 15.5499
15400 | 15.4 | 15.5212 | 15.4518 | 15.7559 | 15.7559 | 15.4799
15450 | 15.45 | 15.4514 | 15.3821 | 15.6861 | 15.686 | 15.4101
15500 | 15.5 | 15.3819 | 15.3126 | 15.6164 | 15.6164 | 15.3406
15550 | 15.55 | 15.3126 | 15.2434 | 15.5471 | 15.547 | 15.2714
15600 | 15.6 | 15.2435 | 15.1744 | 15.4779 | 15.4779 | 15.2024
15650 | 15.65 | 15.1747 | 15.1057 | 15.4091 | 15.409 | 15.1337
15700 | 15.7 | 15.1062 | 15.0372 | 15.3404 | 15.3404 | 15.0652
15750 | 15.75 | 15.0379 | 14.969 | 15.2721 | 15.272 | 14.997
15800 | 15.8 | 14.9698 | 14.901 | 15.2039 | 15.2039 | 14.929
15850 | 15.85 | 14.902 | 14.8333 | 15.136 | 15.136 | 14.8612
15900 | 15.9 | 14.8344 | 14.7657 | 15.0684 | 15.0684 | 14.7937
15950 | 15.95 | 14.7671 | 14.6985 | 15.001 | 15.001 | 14.7265
16000 | 16 | 14.7 | 14.6315 | 14.9338 | 14.9338 | 14.6594
16050 | 16.05 | 14.6331 | 14.5647 | 14.8669 | 14.8669 | 14.5926
16100 | 16.1 | 14.5665 | 14.4981 | 14.8002 | 14.8002 | 14.5261
16150 | 16.15 | 14.5001 | 14.4318 | 14.7337 | 14.7337 | 14.4597
16200 | 16.2 | 14.4339 | 14.3657 | 14.6675 | 14.6675 | 14.3936
16250 | 16.25 | 14.368 | 14.2998 | 14.6015 | 14.6015 | 14.3278
16300 | 16.3 | 14.3023 | 14.2342 | 14.5357 | 14.5357 | 14.2621
16350 | 16.35 | 14.2368 | 14.1688 | 14.4702 | 14.4702 | 14.1967
16400 | 16.4 | 14.1716 | 14.1036 | 14.4049 | 14.4049 | 14.1315
16450 | 16.45 | 14.1066 | 14.0386 | 14.3398 | 14.3398 | 14.0666
16500 | 16.5 | 14.0418 | 13.9739 | 14.2749 | 14.2749 | 14.0018
16550 | 16.55 | 13.9772 | 13.9094 | 14.2103 | 14.2102 | 13.9373
16600 | 16.6 | 13.9128 | 13.8451 | 14.1458 | 14.1458 | 13.873
16650 | 16.65 | 13.8487 | 13.781 | 14.0816 | 14.0816 | 13.8089
16700 | 16.7 | 13.7847 | 13.7171 | 14.0176 | 14.0176 | 13.7451
16750 | 16.75 | 13.721 | 13.6535 | 13.9539 | 13.9538 | 13.6814
16800 | 16.8 | 13.6575 | 13.5901 | 13.8903 | 13.8903 | 13.618
16850 | 16.85 | 13.5943 | 13.5268 | 13.8269 | 13.8269 | 13.5548
16900 | 16.9 | 13.5312 | 13.4638 | 13.7638 | 13.7638 | 13.4918
16950 | 16.95 | 13.4683 | 13.401 | 13.7009 | 13.7009 | 13.429
17000 | 17 | 13.4057 | 13.3384 | 13.6382 | 13.6382 | 13.3664
17050 | 17.05 | 13.3432 | 13.2761 | 13.5757 | 13.5756 | 13.304
17100 | 17.1 | 13.281 | 13.2139 | 13.5134 | 13.5133 | 13.2418
17150 | 17.15 | 13.2189 | 13.1519 | 13.4513 | 13.4513 | 13.1798
17200 | 17.2 | 13.1571 | 13.0902 | 13.3894 | 13.3894 | 13.1181
17250 | 17.25 | 13.0955 | 13.0286 | 13.3277 | 13.3277 | 13.0565
17300 | 17.3 | 13.0341 | 12.9672 | 13.2662 | 13.2662 | 12.9951
17350 | 17.35 | 12.9728 | 12.9061 | 13.2049 | 13.2049 | 12.934
17400 | 17.4 | 12.9118 | 12.8451 | 13.1438 | 13.1438 | 12.873
17450 | 17.45 | 12.851 | 12.7843 | 13.0829 | 13.0829 | 12.8122
17500 | 17.5 | 12.7903 | 12.7238 | 13.0222 | 13.0222 | 12.7517
17550 | 17.55 | 12.7299 | 12.6634 | 12.9617 | 12.9617 | 12.6913
17600 | 17.6 | 12.6697 | 12.6032 | 12.9014 | 12.9014 | 12.6311
17650 | 17.65 | 12.6096 | 12.5432 | 12.8413 | 12.8413 | 12.5711
17700 | 17.7 | 12.5497 | 12.4834 | 12.7814 | 12.7814 | 12.5113
17750 | 17.75 | 12.4901 | 12.4238 | 12.7217 | 12.7217 | 12.4517
17800 | 17.8 | 12.4306 | 12.3644 | 12.6621 | 12.6621 | 12.3923
17850 | 17.85 | 12.3713 | 12.3051 | 12.6028 | 12.6028 | 12.3331
17900 | 17.9 | 12.3122 | 12.2461 | 12.5436 | 12.5436 | 12.274
17950 | 17.95 | 12.2533 | 12.1872 | 12.4847 | 12.4846 | 12.2152
18000 | 18 | 12.1945 | 12.1286 | 12.4259 | 12.4259 | 12.1565
18050 | 18.05 | 12.136 | 12.0701 | 12.3673 | 12.3673 | 12.098
18100 | 18.1 | 12.0776 | 12.0118 | 12.3088 | 12.3088 | 12.0397
18150 | 18.15 | 12.0194 | 11.9536 | 12.2506 | 12.2506 | 11.9816
18200 | 18.2 | 11.9614 | 11.8957 | 12.1925 | 12.1925 | 11.9236
18250 | 18.25 | 11.9036 | 11.8379 | 12.1347 | 12.1346 | 11.8658
18300 | 18.3 | 11.8459 | 11.7803 | 12.077 | 12.0769 | 11.8083
18350 | 18.35 | 11.7885 | 11.7229 | 12.0194 | 12.0194 | 11.7508
18400 | 18.4 | 11.7312 | 11.6657 | 11.9621 | 11.9621 | 11.6936
18450 | 18.45 | 11.6741 | 11.6086 | 11.9049 | 11.9049 | 11.6366
18500 | 18.5 | 11.6171 | 11.5517 | 11.8479 | 11.8479 | 11.5797
18550 | 18.55 | 11.5603 | 11.495 | 11.7911 | 11.7911 | 11.523
18600 | 18.6 | 11.5037 | 11.4385 | 11.7344 | 11.7344 | 11.4664
18650 | 18.65 | 11.4473 | 11.3821 | 11.678 | 11.6779 | 11.4101
18700 | 18.7 | 11.391 | 11.3259 | 11.6216 | 11.6216 | 11.3539
18750 | 18.75 | 11.335 | 11.2699 | 11.5655 | 11.5655 | 11.2978
18800 | 18.8 | 11.279 | 11.214 | 11.5095 | 11.5095 | 11.242
18850 | 18.85 | 11.2233 | 11.1583 | 11.4537 | 11.4537 | 11.1863
18900 | 18.9 | 11.1677 | 11.1028 | 11.3981 | 11.3981 | 11.1307
18950 | 18.95 | 11.1123 | 11.0474 | 11.3426 | 11.3426 | 11.0754
19000 | 19 | 11.057 | 10.9922 | 11.2873 | 11.2873 | 11.0202
19050 | 19.05 | 11.0019 | 10.9372 | 11.2322 | 11.2322 | 10.9652
19100 | 19.1 | 10.947 | 10.8823 | 11.1772 | 11.1772 | 10.9103
19150 | 19.15 | 10.8922 | 10.8276 | 11.1224 | 11.1224 | 10.8556
19200 | 19.2 | 10.8376 | 10.773 | 11.0677 | 11.0677 | 10.801
19250 | 19.25 | 10.7832 | 10.7186 | 11.0132 | 11.0132 | 10.7466
19300 | 19.3 | 10.7289 | 10.6644 | 10.9589 | 10.9589 | 10.6924
19350 | 19.35 | 10.6748 | 10.6103 | 10.9047 | 10.9047 | 10.6383
19400 | 19.4 | 10.6208 | 10.5564 | 10.8507 | 10.8507 | 10.5844
19450 | 19.45 | 10.567 | 10.5027 | 10.7968 | 10.7968 | 10.5307
19500 | 19.5 | 10.5133 | 10.449 | 10.7431 | 10.7431 | 10.4771
19550 | 19.55 | 10.4598 | 10.3956 | 10.6896 | 10.6896 | 10.4236
19600 | 19.6 | 10.4064 | 10.3423 | 10.6362 | 10.6362 | 10.3703
19650 | 19.65 | 10.3532 | 10.2892 | 10.5829 | 10.5829 | 10.3172
19700 | 19.7 | 10.3002 | 10.2362 | 10.5298 | 10.5298 | 10.2642
19750 | 19.75 | 10.2473 | 10.1833 | 10.4769 | 10.4769 | 10.2114
19800 | 19.8 | 10.1946 | 10.1306 | 10.4241 | 10.4241 | 10.1587
19850 | 19.85 | 10.142 | 10.0781 | 10.3715 | 10.3715 | 10.1062
19900 | 19.9 | 10.0895 | 10.0257 | 10.319 | 10.319 | 10.0538
19950 | 19.95 | 10.0372 | 9.9735 | 10.2666 | 10.2666 | 10.0015
20000 | 20 | 9.9851 | 9.9214 | 10.2144 | 10.2144 | 9.9495
20050 | 20.05 | 9.9331 | 9.8694 | 10.1624 | 10.1624 | 9.8975
20100 | 20.1 | 9.8812 | 9.8176 | 10.1105 | 10.1105 | 9.8457
20150 | 20.15 | 9.8295 | 9.766 | 10.0587 | 10.0587 | 9.7941
20200 | 20.2 | 9.7779 | 9.7144 | 10.0071 | 10.0071 | 9.7426
20250 | 20.25 | 9.7265 | 9.6631 | 9.9557 | 9.9557 | 9.6912
20300 | 20.3 | 9.6752 | 9.6118 | 9.9043 | 9.9043 | 9.64
20350 | 20.35 | 9.6241 | 9.5608 | 9.8532 | 9.8532 | 9.5889
20400 | 20.4 | 9.5731 | 9.5098 | 9.8021 | 9.8021 | 9.5379
20450 | 20.45 | 9.5222 | 9.459 | 9.7512 | 9.7512 | 9.4872
20500 | 20.5 | 9.4715 | 9.4083 | 9.7005 | 9.7005 | 9.4365
20550 | 20.55 | 9.4209 | 9.3578 | 9.6499 | 9.6499 | 9.386
20600 | 20.6 | 9.3705 | 9.3074 | 9.5994 | 9.5994 | 9.3356
20650 | 20.65 | 9.3202 | 9.2572 | 9.549 | 9.549 | 9.2854
20700 | 20.7 | 9.27 | 9.2071 | 9.4988 | 9.4988 | 9.2352
20750 | 20.75 | 9.22 | 9.1571 | 9.4488 | 9.4488 | 9.1853
20800 | 20.8 | 9.1701 | 9.1072 | 9.3988 | 9.3988 | 9.1354
20850 | 20.85 | 9.1204 | 9.0575 | 9.349 | 9.349 | 9.0857
20900 | 20.9 | 9.0707 | 9.008 | 9.2994 | 9.2994 | 9.0362
20950 | 20.95 | 9.0213 | 8.9585 | 9.2498 | 9.2498 | 8.9867
21000 | 21 | 8.9719 | 8.9092 | 9.2004 | 9.2004 | 8.9374
21050 | 21.05 | 8.9227 | 8.86 | 9.1512 | 9.1512 | 8.8883
21100 | 21.1 | 8.8736 | 8.811 | 9.102 | 9.102 | 8.8392
21150 | 21.15 | 8.8246 | 8.7621 | 9.053 | 9.053 | 8.7903
21200 | 21.2 | 8.7758 | 8.7133 | 9.0042 | 9.0042 | 8.7416
21250 | 21.25 | 8.7271 | 8.6647 | 8.9554 | 8.9554 | 8.6929
21300 | 21.3 | 8.6785 | 8.6161 | 8.9068 | 8.9068 | 8.6444
21350 | 21.35 | 8.6301 | 8.5677 | 8.8583 | 8.8583 | 8.596
21400 | 21.4 | 8.5817 | 8.5195 | 8.81 | 8.81 | 8.5478
21450 | 21.45 | 8.5336 | 8.4713 | 8.7618 | 8.7618 | 8.4996
21500 | 21.5 | 8.4855 | 8.4233 | 8.7137 | 8.7137 | 8.4516
21550 | 21.55 | 8.4376 | 8.3754 | 8.6657 | 8.6657 | 8.4037
21600 | 21.6 | 8.3897 | 8.3277 | 8.6178 | 8.6178 | 8.356
21650 | 21.65 | 8.342 | 8.28 | 8.5701 | 8.5701 | 8.3084
21700 | 21.7 | 8.2945 | 8.2325 | 8.5225 | 8.5225 | 8.2608
21750 | 21.75 | 8.247 | 8.1851 | 8.475 | 8.475 | 8.2135
21800 | 21.8 | 8.1997 | 8.1378 | 8.4277 | 8.4277 | 8.1662
21850 | 21.85 | 8.1525 | 8.0907 | 8.3804 | 8.3804 | 8.1191
21900 | 21.9 | 8.1054 | 8.0437 | 8.3333 | 8.3333 | 8.072
21950 | 21.95 | 8.0585 | 7.9968 | 8.2863 | 8.2863 | 8.0251
22000 | 22 | 8.0117 | 7.95 | 8.2395 | 8.2395 | 7.9784
22050 | 22.05 | 7.9649 | 7.9033 | 8.1927 | 8.1927 | 7.9317
22100 | 22.1 | 7.9183 | 7.8568 | 8.1461 | 8.1461 | 7.8852
22150 | 22.15 | 7.8719 | 7.8103 | 8.0996 | 8.0996 | 7.8387
22200 | 22.2 | 7.8255 | 7.764 | 8.0532 | 8.0532 | 7.7924
22250 | 22.25 | 7.7793 | 7.7178 | 8.0069 | 8.0069 | 7.7463
22300 | 22.3 | 7.7331 | 7.6717 | 7.9607 | 7.9607 | 7.7002
22350 | 22.35 | 7.6871 | 7.6258 | 7.9147 | 7.9147 | 7.6542
22400 | 22.4 | 7.6412 | 7.5799 | 7.8688 | 7.8688 | 7.6084
22450 | 22.45 | 7.5955 | 7.5342 | 7.823 | 7.823 | 7.5627
22500 | 22.5 | 7.5498 | 7.4886 | 7.7773 | 7.7773 | 7.5171
22550 | 22.55 | 7.5043 | 7.4431 | 7.7317 | 7.7317 | 7.4716
22600 | 22.6 | 7.4588 | 7.3977 | 7.6862 | 7.6862 | 7.4262
22650 | 22.65 | 7.4135 | 7.3524 | 7.6409 | 7.6409 | 7.3809
22700 | 22.7 | 7.3683 | 7.3073 | 7.5956 | 7.5956 | 7.3358
22750 | 22.75 | 7.3232 | 7.2622 | 7.5505 | 7.5505 | 7.2907
22800 | 22.8 | 7.2782 | 7.2173 | 7.5055 | 7.5055 | 7.2458
22850 | 22.85 | 7.2333 | 7.1724 | 7.4606 | 7.4606 | 7.201
22900 | 22.9 | 7.1886 | 7.1277 | 7.4158 | 7.4158 | 7.1563
22950 | 22.95 | 7.1439 | 7.0831 | 7.3711 | 7.3711 | 7.1117
23000 | 23 | 7.0994 | 7.0386 | 7.3265 | 7.3265 | 7.0672
23050 | 23.05 | 7.0549 | 6.9942 | 7.282 | 7.282 | 7.0228
23100 | 23.1 | 7.0106 | 6.9499 | 7.2377 | 7.2377 | 6.9785
23150 | 23.15 | 6.9664 | 6.9057 | 7.1934 | 7.1934 | 6.9344
23200 | 23.2 | 6.9223 | 6.8617 | 7.1493 | 7.1493 | 6.8903
23250 | 23.25 | 6.8782 | 6.8177 | 7.1052 | 7.1052 | 6.8464
23300 | 23.3 | 6.8343 | 6.7739 | 7.0613 | 7.0613 | 6.8025
23350 | 23.35 | 6.7905 | 6.7301 | 7.0175 | 7.0175 | 6.7588
23400 | 23.4 | 6.7469 | 6.6865 | 6.9738 | 6.9738 | 6.7151
23450 | 23.45 | 6.7033 | 6.6429 | 6.9302 | 6.9302 | 6.6716
23500 | 23.5 | 6.6598 | 6.5995 | 6.8866 | 6.8866 | 6.6282
23550 | 23.55 | 6.6164 | 6.5562 | 6.8432 | 6.8432 | 6.5849
23600 | 23.6 | 6.5731 | 6.5129 | 6.7999 | 6.7999 | 6.5417
23650 | 23.65 | 6.53 | 6.4698 | 6.7567 | 6.7567 | 6.4985
23700 | 23.7 | 6.4869 | 6.4268 | 6.7136 | 6.7136 | 6.4555
23750 | 23.75 | 6.4439 | 6.3839 | 6.6706 | 6.6706 | 6.4126
23800 | 23.8 | 6.4011 | 6.341 | 6.6278 | 6.6278 | 6.3698
23850 | 23.85 | 6.3583 | 6.2983 | 6.585 | 6.585 | 6.3271
23900 | 23.9 | 6.3157 | 6.2557 | 6.5423 | 6.5423 | 6.2845
23950 | 23.95 | 6.2731 | 6.2132 | 6.4997 | 6.4997 | 6.242
24000 | 24 | 6.2306 | 6.1708 | 6.4572 | 6.4572 | 6.1996
24050 | 24.05 | 6.1883 | 6.1285 | 6.4148 | 6.4148 | 6.1573
24100 | 24.1 | 6.146 | 6.0862 | 6.3725 | 6.3725 | 6.1151
24150 | 24.15 | 6.1039 | 6.0441 | 6.3303 | 6.3303 | 6.073
24200 | 24.2 | 6.0618 | 6.0021 | 6.2882 | 6.2882 | 6.0309
24250 | 24.25 | 6.0198 | 5.9602 | 6.2462 | 6.2462 | 5.989
24300 | 24.3 | 5.9779 | 5.9183 | 6.2043 | 6.2043 | 5.9472
24350 | 24.35 | 5.9362 | 5.8766 | 6.1625 | 6.1625 | 5.9055
24400 | 24.4 | 5.8945 | 5.835 | 6.1208 | 6.1208 | 5.8639
24450 | 24.45 | 5.8529 | 5.7934 | 6.0792 | 6.0792 | 5.8223
24500 | 24.5 | 5.8114 | 5.752 | 6.0377 | 6.0377 | 5.7809
24550 | 24.55 | 5.77 | 5.7106 | 5.9963 | 5.9963 | 5.7396
24600 | 24.6 | 5.7287 | 5.6694 | 5.955 | 5.955 | 5.6983
24650 | 24.65 | 5.6875 | 5.6282 | 5.9137 | 5.9137 | 5.6572
24700 | 24.7 | 5.6464 | 5.5872 | 5.8726 | 5.8726 | 5.6161
24750 | 24.75 | 5.6054 | 5.5462 | 5.8316 | 5.8316 | 5.5752
24800 | 24.8 | 5.5645 | 5.5053 | 5.7906 | 5.7906 | 5.5343
24850 | 24.85 | 5.5237 | 5.4645 | 5.7498 | 5.7498 | 5.4935
24900 | 24.9 | 5.4829 | 5.4238 | 5.709 | 5.709 | 5.4528
24950 | 24.95 | 5.4423 | 5.3832 | 5.6683 | 5.6683 | 5.4123
25000 | 25 | 5.4017 | 5.3427 | 5.6278 | 5.6278 | 5.3718
25050 | 25.05 | 5.3613 | 5.3023 | 5.5873 | 5.5873 | 5.3313
25100 | 25.1 | 5.3209 | 5.262 | 5.5469 | 5.5469 | 5.291
25150 | 25.15 | 5.2806 | 5.2217 | 5.5066 | 5.5066 | 5.2508
25200 | 25.2 | 5.2404 | 5.1816 | 5.4663 | 5.4663 | 5.2107
25250 | 25.25 | 5.2003 | 5.1415 | 5.4262 | 5.4262 | 5.1706
25300 | 25.3 | 5.1603 | 5.1015 | 5.3862 | 5.3862 | 5.1307
25350 | 25.35 | 5.1204 | 5.0617 | 5.3462 | 5.3462 | 5.0908
25400 | 25.4 | 5.0805 | 5.0219 | 5.3064 | 5.3064 | 5.051
25450 | 25.45 | 5.0408 | 4.9822 | 5.2666 | 5.2666 | 5.0113
25500 | 25.5 | 5.0011 | 4.9425 | 5.2269 | 5.2269 | 4.9717
25550 | 25.55 | 4.9616 | 4.903 | 5.1873 | 5.1873 | 4.9322
25600 | 25.6 | 4.9221 | 4.8636 | 5.1478 | 5.1478 | 4.8928
25650 | 25.65 | 4.8827 | 4.8242 | 5.1084 | 5.1084 | 4.8534
25700 | 25.7 | 4.8434 | 4.7849 | 5.0691 | 5.0691 | 4.8141
25750 | 25.75 | 4.8041 | 4.7458 | 5.0298 | 5.0298 | 4.775
25800 | 25.8 | 4.765 | 4.7067 | 4.9906 | 4.9906 | 4.7359
25850 | 25.85 | 4.726 | 4.6676 | 4.9516 | 4.9516 | 4.6969
25900 | 25.9 | 4.687 | 4.6287 | 4.9126 | 4.9126 | 4.658
25950 | 25.95 | 4.6481 | 4.5899 | 4.8737 | 4.8737 | 4.6191
26000 | 26 | 4.6093 | 4.5511 | 4.8348 | 4.8348 | 4.5804
26050 | 26.05 | 4.5706 | 4.5124 | 4.7961 | 4.7961 | 4.5417
26100 | 26.1 | 4.5319 | 4.4738 | 4.7574 | 4.7574 | 4.5031
26150 | 26.15 | 4.4934 | 4.4353 | 4.7189 | 4.7189 | 4.4646
26200 | 26.2 | 4.4549 | 4.3969 | 4.6804 | 4.6804 | 4.4262
26250 | 26.25 | 4.4165 | 4.3585 | 4.642 | 4.642 | 4.3879
26300 | 26.3 | 4.3782 | 4.3203 | 4.6036 | 4.6036 | 4.3496
26350 | 26.35 | 4.34 | 4.2821 | 4.5654 | 4.5654 | 4.3115
26400 | 26.4 | 4.3019 | 4.244 | 4.5272 | 4.5272 | 4.2734
26450 | 26.45 | 4.2638 | 4.206 | 4.4892 | 4.4892 | 4.2354
26500 | 26.5 | 4.2258 | 4.168 | 4.4512 | 4.4512 | 4.1974
26550 | 26.55 | 4.1879 | 4.1302 | 4.4132 | 4.4132 | 4.1596
26600 | 26.6 | 4.1501 | 4.0924 | 4.3754 | 4.3754 | 4.1218
26650 | 26.65 | 4.1124 | 4.0547 | 4.3376 | 4.3376 | 4.0841
26700 | 26.7 | 4.0747 | 4.0171 | 4.3 | 4.3 | 4.0465
26750 | 26.75 | 4.0371 | 3.9795 | 4.2624 | 4.2624 | 4.009
26800 | 26.8 | 3.9996 | 3.9421 | 4.2248 | 4.2248 | 3.9716
26850 | 26.85 | 3.9622 | 3.9047 | 4.1874 | 4.1874 | 3.9342
26900 | 26.9 | 3.9249 | 3.8674 | 4.15 | 4.15 | 3.8969
26950 | 26.95 | 3.8876 | 3.8301 | 4.1127 | 4.1127 | 3.8597
27000 | 27 | 3.8504 | 3.793 | 4.0755 | 4.0755 | 3.8225
27050 | 27.05 | 3.8133 | 3.7559 | 4.0384 | 4.0384 | 3.7855
27100 | 27.1 | 3.7763 | 3.7189 | 4.0013 | 4.0013 | 3.7485
27150 | 27.15 | 3.7393 | 3.682 | 3.9644 | 3.9644 | 3.7116
27200 | 27.2 | 3.7024 | 3.6452 | 3.9275 | 3.9275 | 3.6748
27250 | 27.25 | 3.6656 | 3.6084 | 3.8906 | 3.8906 | 3.638
27300 | 27.3 | 3.6289 | 3.5717 | 3.8539 | 3.8539 | 3.6013
27350 | 27.35 | 3.5922 | 3.5351 | 3.8172 | 3.8172 | 3.5647
27400 | 27.4 | 3.5557 | 3.4985 | 3.7806 | 3.7806 | 3.5282
27450 | 27.45 | 3.5192 | 3.4621 | 3.7441 | 3.7441 | 3.4918
27500 | 27.5 | 3.4827 | 3.4257 | 3.7076 | 3.7077 | 3.4554
27550 | 27.55 | 3.4464 | 3.3894 | 3.6713 | 3.6713 | 3.4191
27600 | 27.6 | 3.4101 | 3.3531 | 3.635 | 3.635 | 3.3828
27650 | 27.65 | 3.3739 | 3.317 | 3.5987 | 3.5988 | 3.3467
27700 | 27.7 | 3.3378 | 3.2809 | 3.5626 | 3.5626 | 3.3106
27750 | 27.75 | 3.3017 | 3.2448 | 3.5265 | 3.5265 | 3.2746
27800 | 27.8 | 3.2657 | 3.2089 | 3.4905 | 3.4905 | 3.2387
27850 | 27.85 | 3.2298 | 3.173 | 3.4546 | 3.4546 | 3.2028
27900 | 27.9 | 3.194 | 3.1372 | 3.4187 | 3.4187 | 3.167
27950 | 27.95 | 3.1582 | 3.1015 | 3.3829 | 3.3829 | 3.1313
28000 | 28 | 3.1225 | 3.0658 | 3.3472 | 3.3472 | 3.0956
28050 | 28.05 | 3.0869 | 3.0302 | 3.3116 | 3.3116 | 3.0601
28100 | 28.1 | 3.0513 | 2.9947 | 3.276 | 3.276 | 3.0246
28150 | 28.15 | 3.0158 | 2.9593 | 3.2405 | 3.2405 | 2.9891
28200 | 28.2 | 2.9804 | 2.9239 | 3.2051 | 3.2051 | 2.9538
28250 | 28.25 | 2.9451 | 2.8886 | 3.1697 | 3.1697 | 2.9185
28300 | 28.3 | 2.9098 | 2.8533 | 3.1344 | 3.1344 | 2.8832
28350 | 28.35 | 2.8746 | 2.8182 | 3.0992 | 3.0992 | 2.8481
28400 | 28.4 | 2.8395 | 2.7831 | 3.064 | 3.064 | 2.813
28450 | 28.45 | 2.8044 | 2.7481 | 3.029 | 3.029 | 2.778
28500 | 28.5 | 2.7694 | 2.7131 | 2.994 | 2.994 | 2.7431
28550 | 28.55 | 2.7345 | 2.6782 | 2.959 | 2.959 | 2.7082
28600 | 28.6 | 2.6996 | 2.6434 | 2.9241 | 2.9241 | 2.6734
28650 | 28.65 | 2.6648 | 2.6086 | 2.8893 | 2.8893 | 2.6386
28700 | 28.7 | 2.6301 | 2.5739 | 2.8546 | 2.8546 | 2.604
28750 | 28.75 | 2.5955 | 2.5393 | 2.8199 | 2.8199 | 2.5694
28800 | 28.8 | 2.5609 | 2.5048 | 2.7853 | 2.7853 | 2.5348
28850 | 28.85 | 2.5264 | 2.4703 | 2.7508 | 2.7508 | 2.5004
28900 | 28.9 | 2.4919 | 2.4359 | 2.7163 | 2.7163 | 2.466
28950 | 28.95 | 2.4575 | 2.4015 | 2.6819 | 2.6819 | 2.4316
29000 | 29 | 2.4232 | 2.3673 | 2.6476 | 2.6476 | 2.3974
29050 | 29.05 | 2.389 | 2.333 | 2.6133 | 2.6133 | 2.3632
29100 | 29.1 | 2.3548 | 2.2989 | 2.5791 | 2.5791 | 2.329
29150 | 29.15 | 2.3207 | 2.2648 | 2.545 | 2.545 | 2.295
29200 | 29.2 | 2.2866 | 2.2308 | 2.5109 | 2.5109 | 2.261
29250 | 29.25 | 2.2526 | 2.1968 | 2.4769 | 2.4769 | 2.227
29300 | 29.3 | 2.2187 | 2.163 | 2.443 | 2.443 | 2.1931
29350 | 29.35 | 2.1848 | 2.1291 | 2.4091 | 2.4091 | 2.1593
29400 | 29.4 | 2.151 | 2.0954 | 2.3753 | 2.3753 | 2.1256
29450 | 29.45 | 2.1173 | 2.0617 | 2.3416 | 2.3416 | 2.0919
29500 | 29.5 | 2.0837 | 2.0281 | 2.3079 | 2.3079 | 2.0583
29550 | 29.55 | 2.0501 | 1.9945 | 2.2743 | 2.2743 | 2.0247
29600 | 29.6 | 2.0165 | 1.961 | 2.2407 | 2.2407 | 1.9913
29650 | 29.65 | 1.9831 | 1.9275 | 2.2072 | 2.2072 | 1.9578
29700 | 29.7 | 1.9496 | 1.8942 | 2.1738 | 2.1738 | 1.9245
29750 | 29.75 | 1.9163 | 1.8609 | 2.1404 | 2.1404 | 1.8912
29800 | 29.8 | 1.883 | 1.8276 | 2.1071 | 2.1071 | 1.8579
29850 | 29.85 | 1.8498 | 1.7944 | 2.0739 | 2.0739 | 1.8248
29900 | 29.9 | 1.8166 | 1.7613 | 2.0407 | 2.0407 | 1.7917
29950 | 29.95 | 1.7835 | 1.7282 | 2.0076 | 2.0076 | 1.7586
30000 | 30 | 1.7505 | 1.6952 | 1.9746 | 1.9746 | 1.7256
30050 | 30.05 | 1.7175 | 1.6623 | 1.9416 | 1.9416 | 1.6927
30100 | 30.1 | 1.6846 | 1.6294 | 1.9087 | 1.9087 | 1.6599
30150 | 30.15 | 1.6518 | 1.5966 | 1.8758 | 1.8758 | 1.6271
30200 | 30.2 | 1.619 | 1.5639 | 1.843 | 1.843 | 1.5943
30250 | 30.25 | 1.5863 | 1.5312 | 1.8103 | 1.8103 | 1.5616
30300 | 30.3 | 1.5536 | 1.4985 | 1.7776 | 1.7776 | 1.529
30350 | 30.35 | 1.521 | 1.466 | 1.745 | 1.745 | 1.4965
30400 | 30.4 | 1.4884 | 1.4335 | 1.7124 | 1.7124 | 1.464
30450 | 30.45 | 1.456 | 1.401 | 1.6799 | 1.6799 | 1.4315
30500 | 30.5 | 1.4235 | 1.3686 | 1.6475 | 1.6475 | 1.3992
30550 | 30.55 | 1.3912 | 1.3363 | 1.6151 | 1.6151 | 1.3668
30600 | 30.6 | 1.3589 | 1.304 | 1.5828 | 1.5828 | 1.3346
30650 | 30.65 | 1.3266 | 1.2718 | 1.5505 | 1.5505 | 1.3024
30700 | 30.7 | 1.2944 | 1.2396 | 1.5183 | 1.5183 | 1.2702
30750 | 30.75 | 1.2623 | 1.2075 | 1.4861 | 1.4862 | 1.2382
30800 | 30.8 | 1.2302 | 1.1755 | 1.4541 | 1.4541 | 1.2061
30850 | 30.85 | 1.1982 | 1.1435 | 1.422 | 1.422 | 1.1742
30900 | 30.9 | 1.1663 | 1.1116 | 1.3901 | 1.3901 | 1.1423
30950 | 30.95 | 1.1344 | 1.0797 | 1.3582 | 1.3582 | 1.1104
31000 | 31 | 1.1025 | 1.0479 | 1.3263 | 1.3263 | 1.0786
31050 | 31.05 | 1.0708 | 1.0162 | 1.2945 | 1.2945 | 1.0469
31100 | 31.1 | 1.039 | 0.9845 | 1.2628 | 1.2628 | 1.0152
31150 | 31.15 | 1.0074 | 0.95286 | 1.2311 | 1.2311 | 0.9836
31200 | 31.2 | 0.97575 | 0.92129 | 1.1995 | 1.1995 | 0.95203
31250 | 31.25 | 0.9442 | 0.88977 | 1.1679 | 1.1679 | 0.92053
31300 | 31.3 | 0.9127 | 0.8583 | 1.1364 | 1.1364 | 0.88908
31350 | 31.35 | 0.88127 | 0.8269 | 1.105 | 1.105 | 0.85769
31400 | 31.4 | 0.84988 | 0.79555 | 1.0736 | 1.0736 | 0.82635
31450 | 31.45 | 0.81856 | 0.76425 | 1.0422 | 1.0422 | 0.79507
31500 | 31.5 | 0.78729 | 0.73301 | 1.0109 | 1.0109 | 0.76385
31550 | 31.55 | 0.75607 | 0.70183 | 0.97971 | 0.97971 | 0.73268
31600 | 31.6 | 0.72491 | 0.6707 | 0.94853 | 0.94854 | 0.70157
31650 | 31.65 | 0.69381 | 0.63963 | 0.91742 | 0.91742 | 0.67051
31700 | 31.7 | 0.66276 | 0.60861 | 0.88636 | 0.88636 | 0.63951
31750 | 31.75 | 0.63176 | 0.57765 | 0.85535 | 0.85535 | 0.60856
31800 | 31.8 | 0.60082 | 0.54674 | 0.8244 | 0.8244 | 0.57767
31850 | 31.85 | 0.56994 | 0.51589 | 0.7935 | 0.7935 | 0.54683
31900 | 31.9 | 0.53911 | 0.48509 | 0.76266 | 0.76266 | 0.51605
31950 | 31.95 | 0.50833 | 0.45434 | 0.73187 | 0.73187 | 0.48532
32000 | 32 | 0.47761 | 0.42365 | 0.70113 | 0.70114 | 0.45464
32050 | 32.05 | 0.44694 | 0.39302 | 0.67045 | 0.67046 | 0.42402
32100 | 32.1 | 0.41633 | 0.36243 | 0.63983 | 0.63983 | 0.39345
32150 | 32.15 | 0.38576 | 0.3319 | 0.60925 | 0.60926 | 0.36294
32200 | 32.2 | 0.35526 | 0.30143 | 0.57873 | 0.57874 | 0.33248
32250 | 32.25 | 0.3248 | 0.271 | 0.54827 | 0.54827 | 0.30207
32300 | 32.3 | 0.2944 | 0.24063 | 0.51785 | 0.51785 | 0.27171
32350 | 32.35 | 0.26405 | 0.21031 | 0.48749 | 0.48749 | 0.24141
32400 | 32.4 | 0.23375 | 0.18005 | 0.45718 | 0.45719 | 0.21116
32450 | 32.45 | 0.20351 | 0.14984 | 0.42693 | 0.42693 | 0.18096
32500 | 32.5 | 0.17332 | 0.11967 | 0.39673 | 0.39673 | 0.15082
32550 | 32.55 | 0.14318 | 0.089566 | 0.36657 | 0.36658 | 0.12072
32600 | 32.6 | 0.11309 | 0.059509 | 0.33647 | 0.33648 | 0.090681
32650 | 32.65 | 0.083053 | 0.029503 | 0.30643 | 0.30643 | 0.060691
32700 | 32.7 | 0.053068 | -0.00045059 | 0.27643 | 0.27643 | 0.030753
32750 | 32.75 | 0.023135 | -0.030353 | 0.24649 | 0.24649 | 0.0008657
32800 | 32.8 | -0.0067473 | -0.060204 | 0.21659 | 0.2166 | -0.02897
32850 | 32.85 | -0.036578 | -0.090005 | 0.18675 | 0.18675 | -0.058755
32900 | 32.9 | -0.066358 | -0.11975 | 0.15696 | 0.15696 | -0.088489
32950 | 32.95 | -0.096087 | -0.14945 | 0.12722 | 0.12722 | -0.11817
33000 | 33 | -0.12577 | -0.1791 | 0.097532 | 0.097533 | -0.14781
33050 | 33.05 | -0.15539 | -0.2087 | 0.067893 | 0.067894 | -0.17739
33100 | 33.1 | -0.18497 | -0.23825 | 0.038304 | 0.038305 | -0.20692
33150 | 33.15 | -0.2145 | -0.26774 | 0.0087659 | 0.0087664 | -0.2364
33200 | 33.2 | -0.24398 | -0.29719 | -0.020723 | -0.020722 | -0.26583
33250 | 33.25 | -0.27341 | -0.32659 | -0.050161 | -0.050161 | -0.29522
33300 | 33.3 | -0.30278 | -0.35594 | -0.07955 | -0.07955 | -0.32455
33350 | 33.35 | -0.33211 | -0.38524 | -0.10889 | -0.10889 | -0.35383
33400 | 33.4 | -0.36139 | -0.41449 | -0.13818 | -0.13818 | -0.38307
33450 | 33.45 | -0.39062 | -0.44369 | -0.16742 | -0.16742 | -0.41225
33500 | 33.5 | -0.41981 | -0.47284 | -0.19661 | -0.19661 | -0.44139
33550 | 33.55 | -0.44894 | -0.50194 | -0.22576 | -0.22576 | -0.47048
33600 | 33.6 | -0.47802 | -0.531 | -0.25485 | -0.25485 | -0.49952
33650 | 33.65 | -0.50706 | -0.56 | -0.2839 | -0.2839 | -0.52851
33700 | 33.7 | -0.53605 | -0.58896 | -0.31289 | -0.31289 | -0.55745
33750 | 33.75 | -0.56499 | -0.61787 | -0.34184 | -0.34184 | -0.58634
33800 | 33.8 | -0.59388 | -0.64673 | -0.37074 | -0.37074 | -0.61519
33850 | 33.85 | -0.62272 | -0.67554 | -0.3996 | -0.3996 | -0.64398
33900 | 33.9 | -0.65151 | -0.70431 | -0.4284 | -0.4284 | -0.67273
33950 | 33.95 | -0.68026 | -0.73303 | -0.45716 | -0.45716 | -0.70144
34000 | 34 | -0.70896 | -0.7617 | -0.48587 | -0.48587 | -0.73009
34050 | 34.05 | -0.73762 | -0.79032 | -0.51453 | -0.51453 | -0.7587
34100 | 34.1 | -0.76622 | -0.8189 | -0.54315 | -0.54315 | -0.78726
34150 | 34.15 | -0.79478 | -0.84743 | -0.57171 | -0.57171 | -0.81578
34200 | 34.2 | -0.82329 | -0.87591 | -0.60023 | -0.60024 | -0.84424
34250 | 34.25 | -0.85176 | -0.90434 | -0.62871 | -0.62871 | -0.87266
34300 | 34.3 | -0.88018 | -0.93273 | -0.65714 | -0.65714 | -0.90104
34350 | 34.35 | -0.90855 | -0.96108 | -0.68552 | -0.68552 | -0.92936
34400 | 34.4 | -0.93687 | -0.98937 | -0.71385 | -0.71385 | -0.95764
34450 | 34.45 | -0.96515 | -1.0176 | -0.74214 | -0.74214 | -0.98588
34500 | 34.5 | -0.99339 | -1.0458 | -0.77039 | -0.77039 | -1.0141
34550 | 34.55 | -1.0216 | -1.074 | -0.79858 | -0.79858 | -1.0422
34600 | 34.6 | -1.0497 | -1.1021 | -0.82673 | -0.82673 | -1.0703
34650 | 34.65 | -1.0778 | -1.1302 | -0.85484 | -0.85484 | -1.0984
34700 | 34.7 | -1.1059 | -1.1582 | -0.8829 | -0.8829 | -1.1264
34750 | 34.75 | -1.1339 | -1.1862 | -0.91091 | -0.91091 | -1.1543
34800 | 34.8 | -1.1618 | -1.2141 | -0.93888 | -0.93888 | -1.1822
34850 | 34.85 | -1.1897 | -1.242 | -0.96681 | -0.96681 | -1.2101
34900 | 34.9 | -1.2176 | -1.2698 | -0.99469 | -0.99469 | -1.2379
34950 | 34.95 | -1.2454 | -1.2976 | -1.0225 | -1.0225 | -1.2657
35000 | 35 | -1.2732 | -1.3254 | -1.0503 | -1.0503 | -1.2935
35050 | 35.05 | -1.301 | -1.3531 | -1.0781 | -1.0781 | -1.3212
35100 | 35.1 | -1.3287 | -1.3808 | -1.1058 | -1.1058 | -1.3488
35150 | 35.15 | -1.3563 | -1.4084 | -1.1334 | -1.1334 | -1.3764
35200 | 35.2 | -1.3839 | -1.4359 | -1.161 | -1.161 | -1.404
35250 | 35.25 | -1.4115 | -1.4635 | -1.1886 | -1.1886 | -1.4315
35300 | 35.3 | -1.439 | -1.491 | -1.2161 | -1.2161 | -1.459
35350 | 35.35 | -1.4665 | -1.5184 | -1.2436 | -1.2436 | -1.4864
35400 | 35.4 | -1.4939 | -1.5458 | -1.271 | -1.271 | -1.5138
35450 | 35.45 | -1.5213 | -1.5732 | -1.2984 | -1.2984 | -1.5411
35500 | 35.5 | -1.5486 | -1.6005 | -1.3258 | -1.3258 | -1.5684
35550 | 35.55 | -1.5759 | -1.6278 | -1.3531 | -1.3531 | -1.5957
35600 | 35.6 | -1.6032 | -1.655 | -1.3804 | -1.3804 | -1.6229
35650 | 35.65 | -1.6304 | -1.6822 | -1.4076 | -1.4076 | -1.65
35700 | 35.7 | -1.6576 | -1.7093 | -1.4348 | -1.4348 | -1.6772
35750 | 35.75 | -1.6847 | -1.7364 | -1.4619 | -1.4619 | -1.7043
35800 | 35.8 | -1.7118 | -1.7635 | -1.489 | -1.489 | -1.7313
35850 | 35.85 | -1.7388 | -1.7905 | -1.516 | -1.516 | -1.7583
35900 | 35.9 | -1.7658 | -1.8175 | -1.543 | -1.543 | -1.7853
35950 | 35.95 | -1.7928 | -1.8444 | -1.57 | -1.57 | -1.8122
36000 | 36 | -1.8197 | -1.8713 | -1.5969 | -1.5969 | -1.839
36050 | 36.05 | -1.8466 | -1.8981 | -1.6238 | -1.6238 | -1.8659
36100 | 36.1 | -1.8734 | -1.9249 | -1.6507 | -1.6507 | -1.8927
36150 | 36.15 | -1.9002 | -1.9517 | -1.6775 | -1.6775 | -1.9194
36200 | 36.2 | -1.9269 | -1.9784 | -1.7042 | -1.7042 | -1.9461
36250 | 36.25 | -1.9536 | -2.0051 | -1.7309 | -1.7309 | -1.9728
36300 | 36.3 | -1.9803 | -2.0317 | -1.7576 | -1.7576 | -1.9994
36350 | 36.35 | -2.0069 | -2.0583 | -1.7842 | -1.7842 | -2.026
36400 | 36.4 | -2.0335 | -2.0849 | -1.8108 | -1.8108 | -2.0525
36450 | 36.45 | -2.0601 | -2.1114 | -1.8374 | -1.8374 | -2.079
36500 | 36.5 | -2.0866 | -2.1379 | -1.8639 | -1.8639 | -2.1055
36550 | 36.55 | -2.113 | -2.1643 | -1.8904 | -1.8904 | -2.1319
36600 | 36.6 | -2.1394 | -2.1907 | -1.9168 | -1.9168 | -2.1583
36650 | 36.65 | -2.1658 | -2.2171 | -1.9432 | -1.9432 | -2.1846
36700 | 36.7 | -2.1922 | -2.2434 | -1.9695 | -1.9695 | -2.2109
36750 | 36.75 | -2.2185 | -2.2697 | -1.9958 | -1.9958 | -2.2372
36800 | 36.8 | -2.2447 | -2.2959 | -2.0221 | -2.0221 | -2.2634
36850 | 36.85 | -2.271 | -2.3221 | -2.0483 | -2.0483 | -2.2896
36900 | 36.9 | -2.2971 | -2.3482 | -2.0745 | -2.0745 | -2.3157
36950 | 36.95 | -2.3233 | -2.3744 | -2.1007 | -2.1007 | -2.3418
37000 | 37 | -2.3494 | -2.4004 | -2.1268 | -2.1268 | -2.3679
37050 | 37.05 | -2.3754 | -2.4265 | -2.1528 | -2.1528 | -2.3939
37100 | 37.1 | -2.4015 | -2.4525 | -2.1789 | -2.1789 | -2.4199
37150 | 37.15 | -2.4274 | -2.4784 | -2.2049 | -2.2049 | -2.4458
37200 | 37.2 | -2.4534 | -2.5043 | -2.2308 | -2.2308 | -2.4717
37250 | 37.25 | -2.4793 | -2.5302 | -2.2567 | -2.2567 | -2.4976
37300 | 37.3 | -2.5052 | -2.5561 | -2.2826 | -2.2826 | -2.5234
37350 | 37.35 | -2.531 | -2.5819 | -2.3084 | -2.3084 | -2.5492
37400 | 37.4 | -2.5568 | -2.6076 | -2.3342 | -2.3342 | -2.5749
37450 | 37.45 | -2.5825 | -2.6333 | -2.36 | -2.36 | -2.6006
37500 | 37.5 | -2.6082 | -2.659 | -2.3857 | -2.3857 | -2.6263
37550 | 37.55 | -2.6339 | -2.6847 | -2.4114 | -2.4114 | -2.6519
37600 | 37.6 | -2.6595 | -2.7103 | -2.437 | -2.437 | -2.6775
37650 | 37.65 | -2.6851 | -2.7358 | -2.4626 | -2.4626 | -2.7031
37700 | 37.7 | -2.7107 | -2.7614 | -2.4882 | -2.4882 | -2.7286
37750 | 37.75 | -2.7362 | -2.7869 | -2.5137 | -2.5137 | -2.7541
37800 | 37.8 | -2.7617 | -2.8123 | -2.5392 | -2.5392 | -2.7795
37850 | 37.85 | -2.7872 | -2.8377 | -2.5647 | -2.5647 | -2.8049
37900 | 37.9 | -2.8126 | -2.8631 | -2.5901 | -2.5901 | -2.8303
37950 | 37.95 | -2.8379 | -2.8885 | -2.6154 | -2.6154 | -2.8556
38000 | 38 | -2.8633 | -2.9138 | -2.6408 | -2.6408 | -2.8809
38050 | 38.05 | -2.8886 | -2.939 | -2.6661 | -2.6661 | -2.9062
38100 | 38.1 | -2.9138 | -2.9643 | -2.6913 | -2.6913 | -2.9314
38150 | 38.15 | -2.939 | -2.9895 | -2.7166 | -2.7166 | -2.9566
38200 | 38.2 | -2.9642 | -3.0146 | -2.7418 | -2.7418 | -2.9817
38250 | 38.25 | -2.9894 | -3.0398 | -2.7669 | -2.7669 | -3.0068
38300 | 38.3 | -3.0145 | -3.0648 | -2.792 | -2.792 | -3.0319
38350 | 38.35 | -3.0395 | -3.0899 | -2.8171 | -2.8171 | -3.0569
38400 | 38.4 | -3.0646 | -3.1149 | -2.8421 | -2.8422 | -3.0819
38450 | 38.45 | -3.0896 | -3.1399 | -2.8672 | -2.8672 | -3.1069
38500 | 38.5 | -3.1145 | -3.1648 | -2.8921 | -2.8921 | -3.1318
38550 | 38.55 | -3.1395 | -3.1897 | -2.9171 | -2.9171 | -3.1567
38600 | 38.6 | -3.1644 | -3.2146 | -2.942 | -2.942 | -3.1815
38650 | 38.65 | -3.1892 | -3.2394 | -2.9668 | -2.9668 | -3.2063
38700 | 38.7 | -3.214 | -3.2642 | -2.9916 | -2.9916 | -3.2311
38750 | 38.75 | -3.2388 | -3.289 | -3.0164 | -3.0164 | -3.2559
38800 | 38.8 | -3.2636 | -3.3137 | -3.0412 | -3.0412 | -3.2806
38850 | 38.85 | -3.2883 | -3.3384 | -3.0659 | -3.0659 | -3.3052
38900 | 38.9 | -3.313 | -3.363 | -3.0906 | -3.0906 | -3.3299
38950 | 38.95 | -3.3376 | -3.3876 | -3.1152 | -3.1152 | -3.3545
39000 | 39 | -3.3622 | -3.4122 | -3.1398 | -3.1398 | -3.379
39050 | 39.05 | -3.3868 | -3.4368 | -3.1644 | -3.1644 | -3.4036
39100 | 39.1 | -3.4113 | -3.4613 | -3.1889 | -3.1889 | -3.428
39150 | 39.15 | -3.4358 | -3.4857 | -3.2134 | -3.2135 | -3.4525
39200 | 39.2 | -3.4603 | -3.5102 | -3.2379 | -3.2379 | -3.4769
39250 | 39.25 | -3.4847 | -3.5346 | -3.2624 | -3.2624 | -3.5013
39300 | 39.3 | -3.5091 | -3.5589 | -3.2867 | -3.2868 | -3.5257
39350 | 39.35 | -3.5335 | -3.5833 | -3.3111 | -3.3111 | -3.55
39400 | 39.4 | -3.5578 | -3.6076 | -3.3354 | -3.3354 | -3.5743
39450 | 39.45 | -3.5821 | -3.6318 | -3.3597 | -3.3597 | -3.5985
39500 | 39.5 | -3.6063 | -3.6561 | -3.384 | -3.384 | -3.6227
39550 | 39.55 | -3.6305 | -3.6803 | -3.4082 | -3.4082 | -3.6469
39600 | 39.6 | -3.6547 | -3.7044 | -3.4324 | -3.4324 | -3.6711
39650 | 39.65 | -3.6789 | -3.7286 | -3.4566 | -3.4566 | -3.6952
39700 | 39.7 | -3.703 | -3.7527 | -3.4807 | -3.4807 | -3.7193
39750 | 39.75 | -3.7271 | -3.7767 | -3.5048 | -3.5048 | -3.7433
39800 | 39.8 | -3.7511 | -3.8007 | -3.5288 | -3.5289 | -3.7673
39850 | 39.85 | -3.7752 | -3.8247 | -3.5529 | -3.5529 | -3.7913
39900 | 39.9 | -3.7991 | -3.8487 | -3.5769 | -3.5769 | -3.8152
39950 | 39.95 | -3.8231 | -3.8726 | -3.6008 | -3.6008 | -3.8391
40000 | 40 | -3.847 | -3.8965 | -3.6247 | -3.6247 | -3.863
40050 | 40.05 | -3.8709 | -3.9204 | -3.6486 | -3.6486 | -3.8869
40100 | 40.1 | -3.8947 | -3.9442 | -3.6725 | -3.6725 | -3.9107
40150 | 40.15 | -3.9186 | -3.968 | -3.6963 | -3.6963 | -3.9344
40200 | 40.2 | -3.9423 | -3.9917 | -3.7201 | -3.7201 | -3.9582
40250 | 40.25 | -3.9661 | -4.0155 | -3.7438 | -3.7438 | -3.9819
40300 | 40.3 | -3.9898 | -4.0392 | -3.7676 | -3.7676 | -4.0056
40350 | 40.35 | -4.0135 | -4.0628 | -3.7912 | -3.7912 | -4.0292
40400 | 40.4 | -4.0371 | -4.0864 | -3.8149 | -3.8149 | -4.0528
40450 | 40.45 | -4.0608 | -4.11 | -3.8385 | -3.8385 | -4.0764
40500 | 40.5 | -4.0843 | -4.1336 | -3.8621 | -3.8621 | -4.0999
40550 | 40.55 | -4.1079 | -4.1571 | -3.8857 | -3.8857 | -4.1235
40600 | 40.6 | -4.1314 | -4.1806 | -3.9092 | -3.9092 | -4.1469
40650 | 40.65 | -4.1549 | -4.2041 | -3.9327 | -3.9327 | -4.1704
40700 | 40.7 | -4.1784 | -4.2275 | -3.9561 | -3.9561 | -4.1938
40750 | 40.75 | -4.2018 | -4.2509 | -3.9796 | -3.9796 | -4.2172
40800 | 40.8 | -4.2252 | -4.2743 | -4.003 | -4.003 | -4.2405
40850 | 40.85 | -4.2485 | -4.2976 | -4.0263 | -4.0263 | -4.2638
40900 | 40.9 | -4.2719 | -4.3209 | -4.0497 | -4.0497 | -4.2871
40950 | 40.95 | -4.2952 | -4.3442 | -4.073 | -4.073 | -4.3104
41000 | 41 | -4.3184 | -4.3674 | -4.0962 | -4.0962 | -4.3336
41050 | 41.05 | -4.3416 | -4.3906 | -4.1195 | -4.1195 | -4.3568
41100 | 41.1 | -4.3648 | -4.4138 | -4.1427 | -4.1427 | -4.38
41150 | 41.15 | -4.388 | -4.437 | -4.1658 | -4.1658 | -4.4031
41200 | 41.2 | -4.4112 | -4.4601 | -4.189 | -4.189 | -4.4262
41250 | 41.25 | -4.4343 | -4.4832 | -4.2121 | -4.2121 | -4.4493
41300 | 41.3 | -4.4573 | -4.5062 | -4.2352 | -4.2352 | -4.4723
41350 | 41.35 | -4.4804 | -4.5292 | -4.2582 | -4.2582 | -4.4953
41400 | 41.4 | -4.5034 | -4.5522 | -4.2812 | -4.2812 | -4.5183
41450 | 41.45 | -4.5264 | -4.5752 | -4.3042 | -4.3042 | -4.5412
41500 | 41.5 | -4.5493 | -4.5981 | -4.3272 | -4.3272 | -4.5641
41550 | 41.55 | -4.5722 | -4.621 | -4.3501 | -4.3501 | -4.587
41600 | 41.6 | -4.5951 | -4.6439 | -4.373 | -4.373 | -4.6098
41650 | 41.65 | -4.618 | -4.6667 | -4.3958 | -4.3958 | -4.6327
41700 | 41.7 | -4.6408 | -4.6895 | -4.4187 | -4.4187 | -4.6554
41750 | 41.75 | -4.6636 | -4.7123 | -4.4415 | -4.4415 | -4.6782
41800 | 41.8 | -4.6864 | -4.735 | -4.4642 | -4.4642 | -4.7009
41850 | 41.85 | -4.7091 | -4.7577 | -4.487 | -4.487 | -4.7236
41900 | 41.9 | -4.7318 | -4.7804 | -4.5097 | -4.5097 | -4.7463
41950 | 41.95 | -4.7545 | -4.803 | -4.5323 | -4.5324 | -4.7689
42000 | 42 | -4.7771 | -4.8257 | -4.555 | -4.555 | -4.7915
42050 | 42.05 | -4.7997 | -4.8483 | -4.5776 | -4.5776 | -4.8141
42100 | 42.1 | -4.8223 | -4.8708 | -4.6002 | -4.6002 | -4.8366
42150 | 42.15 | -4.8449 | -4.8933 | -4.6227 | -4.6228 | -4.8592
42200 | 42.2 | -4.8674 | -4.9158 | -4.6453 | -4.6453 | -4.8816
42250 | 42.25 | -4.8899 | -4.9383 | -4.6678 | -4.6678 | -4.9041
42300 | 42.3 | -4.9123 | -4.9608 | -4.6902 | -4.6902 | -4.9265
42350 | 42.35 | -4.9348 | -4.9832 | -4.7127 | -4.7127 | -4.9489
42400 | 42.4 | -4.9572 | -5.0055 | -4.7351 | -4.7351 | -4.9713
42450 | 42.45 | -4.9796 | -5.0279 | -4.7575 | -4.7575 | -4.9936
42500 | 42.5 | -5.0019 | -5.0502 | -4.7798 | -4.7798 | -5.0159
42550 | 42.55 | -5.0242 | -5.0725 | -4.8021 | -4.8021 | -5.0382
42600 | 42.6 | -5.0465 | -5.0948 | -4.8244 | -4.8244 | -5.0604
42650 | 42.65 | -5.0688 | -5.117 | -4.8467 | -4.8467 | -5.0827
42700 | 42.7 | -5.091 | -5.1392 | -4.8689 | -4.8689 | -5.1048
42750 | 42.75 | -5.1132 | -5.1614 | -4.8911 | -4.8911 | -5.127
42800 | 42.8 | -5.1354 | -5.1835 | -4.9133 | -4.9133 | -5.1491
42850 | 42.85 | -5.1575 | -5.2056 | -4.9354 | -4.9354 | -5.1712
42900 | 42.9 | -5.1796 | -5.2277 | -4.9575 | -4.9575 | -5.1933
42950 | 42.95 | -5.2017 | -5.2498 | -4.9796 | -4.9796 | -5.2154
43000 | 43 | -5.2237 | -5.2718 | -5.0017 | -5.0017 | -5.2374

## Selections
CDAQ
12
13
14
Sensor
CC4-89
CC4-90
CC4-91
CC4-92
CC4-93
X82-70
X82-71
F93-71
F93-72
F93-73
F93-74
GG7-19
GG7-20
GG7-21
GG7-22
GG7-23
01
02
03
04
05

## Calibrationx64
| U7-1 (Tip) |  | U7-2 (Shaft) |  | U5-2 (Temp)
CDAQ | Slopes (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/kOhm) | Intercept (bits) |  | CDAQ values for X64
12 | 218710 | -2494 | 218720 | -2391 | 493020 | -2275
13 | 219530 | -3700 | 219460 | -2333 | 489350 | -2018
14 | 219700 | -1510 | 219700 | -3071 | 491290 | -2518
Sensors | Slope (mV/kpsi) | Intercept (psi) | R-Squared
| (from Vendor) | (From Quizix Test)
F93-71 | 131.8739 | 171.8515 | 1
F93-72 | 131.4406 | 166.8684 | 1 |  |  |  | THE MATH
F93-73 | 132.1702 | -39.0833 | 1 |  |  |  |  | U7-1 (Tip) |  | U7-2 (Shaft) |  | U5-2 (Temp)
F93-74 | 130.6848 | 106.78 | 1 |  |  |  | CDAQ | Slopes (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/mV) | Intercept (bits) | Slope (bits/kOhm) | Intercept (bits)
[7 empty] | 12 | 218710 | -2494 | 218720 | -2391 | 493020 | -2275
Sensors | Slope (mV/psi) | Intercept (psi) | R-Squared |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GG7-19 | 2.6103 | -14.0407 | 0.99999 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GG7-20 | 2.6156 | -11.4663 | 0.99999 |  |  |  | CDAQ VALUES | 218710 | -2494 | 218720 | -2391 | 493020 | -2275
GG7-21 | 2.5902 | -11.0813 | 0.99999
GG7-22 | 2.6436 | -10.7031 | 0.99999 |  |  |  | Sensors | Slope (psi/mV) | Intercept (psi) | Slope (psi/mV) | Intercept (psi) | Slope (°C/kOhm) | Intercept (°C)
GG7-23 | 2.6757 | -9.5919 | 0.99999 |  |  |  | F93-71 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | F93-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Thermistor | Slope (°C/kOhm) | Intercept (°C) |  |  |  |  | F93-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
01 | -0.589 | 19.519 |  |  |  |  | F93-74 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
02 | -2.1736 | 46.728 |  |  |  |  | GG7-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
[7 empty] | GG7-20 | 2.6156 | -11.4663 | 0 | 0 | - | -
Tool 1 |  | Slope | Intercept |  |  |  | GG7-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
CDAQ | 12 | psi/bit | psi |  |  |  | GG7-22 | 0 | 0 | 2.6436 | -10.7031 | - | -
Tip | GG7-20 | 1.1959e-05 | -11.4365 |  |  |  | GG7-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
Shaft | GG7-22 | 1.2087e-05 | -10.6742 |  |  |  | 01 | - | - | - | - | 0 | 0
Temp (°C) | 02 (room °C) | -4.4087e-06 | 46.718 |  |  |  | 02 | - | - | - | - | -2.1736 | 46.728
[7 empty] | SENSOR VALUES | 2.6156 | -11.4663 | 2.6436 | -10.7031 | -2.1736 | 46.728

## sheet3
y | m | x | b
0 | 0.033003 | -2488.7031 | 82.1345
100 | 0.033003 | 541.3322 | 82.1345
1000 | 0.033003 | 27811.6503 | 82.1345
5000 | 0.033003 | 149013.0637 | 82.1345